比价公告

为加强 气相色谱仪项目 规范化管理、降低  服务 成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-气相色谱仪项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称： 气相色谱仪项目

二、项目地点：  怀柔本部

三、项目期限： （从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

四、项目简介：

| 主设备型号 | 安捷伦8860 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 柱箱 | 温度分辨：1˚C温度设定 温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化 温度范围：室温以上8˚C~425˚C 升温速度：0.1˚C/分钟~75˚C/分钟 程序升温：20阶 降温速率：从400˚C降至50˚C最快可达210秒(22℃室温下) 温度波动：环境温度变化1℃，柱温箱温度变化< 0.01℃ |
|  | 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制） | 电子参数设定压力，流速和分流比 流量范围：流量设定范围：0~500ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时） 压力范围：最大可达100 psi 数字式EPC电子气路控制保证气体流量精度 |
|  | 电子压力控制 | 自动海拔高度压力及室温补偿; 全电子压力/流量控制的高性能气相色谱仪，控制精度：0.01psi, 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制 |
|  | 氢火焰检测器（FID带EPC控制） | 最低检测限（对十三烷）：<3 pg C/s。 线性动态范围：>107（±10%）。能在一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。 数据采集速率：≥500 Hz。 灭火自动检测和自动再点火。 最高使用温度：425°C。 |
|  | 自动进样器 | 位数：≥165位； 进样量线性：≥99%； 进样重现性：<0.3%RSD； 交叉污染小于十万分之一； 进样时间：<100ms； 进样范围：0.1~50ul，最大可到250ul； 具备同一样品瓶多次进样功能：多次进样1~99次，进样间隔0~60秒； 内标添加功能：可通过软件设定实现自动内标添加功能，无需操作人员手动加入内标；提供生产厂商官方网站链接和截图；操作软件截图；硬件图片等证明材料 |
|  | 化学工作站 | 软件部分：可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。 保留时间锁定软件: 可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认。 |
| 配置要求 | 气相色谱仪主机1台 ＞165位液体自动进样器1台 分流/不分流进样口1个 FID检测器1套 色谱软件1套 HP-5，30m色谱柱 1根 安装工具包 1套 大容量氮气捕集阱 1根 常用消耗品（含柱接头2个，进样隔垫50个，通用分流/不分流衬管2个，O型圈10个，石墨密封垫10个，样品瓶和盖各100个）1套 |  |
| 附属设备 | 空气发生器：中惠普SPB-3 氢气发生器：中惠普TH-500 电脑：内存容量：16G /处理器：Intel i5/硬盘容量：256GB SSD+1TB HDD，需要附带com口(戴尔（DELL）7070MT) |  |
| 其他要求 | 1、签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。 2、到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。 3、现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护、方法开发和优化等。 4、制造商能为用户在国内提供1个课程和上机实践培训名额。 5、仪器保修期自验收合格日起12个月。在保修期内，所有服务及配件全部免费进口设备制造商具备备件维修资质。 6、制造商通过ISO9001售后服务体系认证，需提供制造商的ISO9001售后服务体系认证证书说明。 |  |

五、投标人资质要求：

- 注册资本：   100   万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息；

- 经营状况良好，近 3 年有 2项及以上大型项目经验的优先；

- 行业基本资质要求：         /

- 比价文件的组成（严格按如下顺序，并提交目录）

- 企业基本资质文件：

附件1 营业执照（副本）（三证合一）

附件2 一般纳税人相关证明

附件3 基本存款账户信息

附件4 关于“从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息”承诺函

- 身份证明文件：

附件5 法人身份证明

附件6 法人授权委托书

附件7 代理人身份证明

- 行业基本资质文件：

附件8            /

（注：行业基本资质文件一项仅可对应一个序号，如8-1，8-2等）

- 其它文件：

附件9           /

（注：其他文件为投标人自愿提供除以上必备文件外的其它文件，如9-1，9-2等，不可混合在以上8项必备文件中）

- 报价单

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并每页加盖公章（红章）。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价。

注：

- 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

- 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

七、其它要求：

    - 比价文件电子版、纸质版各一份；

    - 比价全部装订整齐，在公告期  9  月 14日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处（纸质版）；

    - 将全部资质文件（从目录开始至最后一页资质文件）盖红章扫描件在公告期  9  月  14  日结束前发送至我公司指定邮箱(注:不包含报价单)（电子版）。

    - 投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标。

八、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率：  13   %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

九、保证金要求：

- 投标人于邮件通知资质审核结束合格后，在（  9  月  19  日15:00前）支付投标保证金   1   万元；

注：收到资质文件合格邮件后，再支付投标保证金。

- 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；

- 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；

- 保证金收取账户：

公司名称： 北京红星股份有限公司

- 开户行名称：  华夏银行北京国贸支行

- 开户行账号：   10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

十、公告期：

公告之日起至  2022   年 9  月  14 日 16:00时；

十一、考察期：

- 考察时间：  9  月 14日 -  9 月  19  日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

- 实地或电话考察；

- 招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十二、开标期

招标方另行确定。

十四、联系方式：

- 投标文件接收人邮箱及地址

联 系 人：  靳跃

联系电话： 010-51202798

邮    箱：  jy@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司-北门）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人：      曹雯雯

联系电话：   01051202587

公告发布单位：     北京红星股份有限公司

公告发布日期：      2022年8月26日

附件1：

投标单位-企业营业执照副本

附件2：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件3：

投标单位-基本存款账户信息

附件4：

承诺函

我公司从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息。

承诺人名称（加盖公章）：

法定代表人签字：

附件5：

法定代表人身份证明书

兹证明           为我单位法定代表人（授权人），身份证号为                      ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

法人身份证正面

法人身份证反面

附件6：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件7：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件8：

行业基本资质文件

附件9：

其它文件

投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

投  标  文  件

致：北京红星股份有限公司

项目

投标文件

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封