电感耦合等离子质谱仪及其辅助设备技术要求

一、总体要求

1.满足国标5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》中第一法电感耦合等离子质谱法（ICP-MS）中关于设备的要求。

2.在单一软件平台完全操控电感耦合等离子质谱法（ICP-MS）及数据处理系统，除基础分析功能外宜具备化学统计分析功能。应标设备使用多功能前处理硬件时，无兼容性问题。

3.可以与液相色谱或其他相关设备联用。

二、品牌型号范围：

| 品牌 | 型号 |
| --- | --- |
| 岛津 | ICP-MS 2030 |
| 安捷伦 | 7850 ICP-MS |
| 赛默飞 | iCAP RQ ICP-MS |

三、主要参数

| 类别 | 构造 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 国标参数 | 1.雾化器 | 同心雾化器 |
|  | 2.采样锥 | 镍/铂锥 |
|  | 3.采样深度 | 8mm-10mm |
|  | 4.采集模式 | 跳峰 |
|  | 5.检测方式 | 自动 |
|  | 6.每峰测定点数 | 1-3 |
|  | 7.重复次数 | 2-3 |
|  | 8.射频功率 | 1500W |
|  | 9.雾化室温度 | 2℃ |
| 设备要求 | 1.气体控制 | 所有气路流量可电子调节，控制包括等离子体气、辅助气、载气、碰撞/反应气等气体流量。 |
|  | 2.四级杆 | 具有预四极杆,可降低主四极杆的污染； 四极杆材质：纯钼； 四极杆驱动频率：≤3.0 MHz。 |
|  | 3.检出限 | Be(9) ＜0.5 ng/L(ppt)； In(115) ＜0.1 ppt； Bi(209) ＜0.1 ppt。 |
|  | 4.稳定性 | 短期稳定性(RSD):≤2%； 长期稳定性(RSD):≤3%。 |
|  | 5.雾化室 | 石英材质雾室，配置帕尔帖半导体制冷装置 ，提升去溶剂效果，制冷能力应小于-5℃，且制冷温度越低越好 |
|  | 6.采样锥 | 镍材质双锥或三锥接口，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.60mm。 |
|  | 7.离子源 | 数控式固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz。 采用变频设计快速匹配样品基体剧烈变化，水相切换至有机相不熄火； 软件有独立的有机溶剂点火选项，可直接使用乙醇等有机溶剂点火。 |
|  | 8.碰撞反应池 | 具有多极杆碰撞反应池，可实现复杂基体的干扰消除。 |
|  | 9.提取透镜 | 接口锥后配备独立工作的提取透镜。 |
|  | 10.进样系统 | 配备自动进样系统，实现自动连续进样； 可实现酒精度＜70%vol时无需前处理直接进样功能。 |
|  | 11.联用 | 可升级与同品牌液相色谱联用做价态或形态分析。 |
|  | 12.软件助手 | 中文版软件，能够自动给出最优质量数、内标元素及内标浓度，并自动推荐工作曲线浓度范围，能够对测定结果的正确性进行判断。 |
|  | 13软件联网 | 支持实验室网络化管理。 |
| 配置要求 | 1.主机 | 主机（含软件）1套； 1个分子涡轮泵及1个机械泵。 |
|  | 2.辅助设备 | 冷却循环水机1套，0-20℃控温，控温精度0.1℃； 电脑及打印机1套: 品牌：联想、惠普、戴尔。 电脑配置：满足设备软件运行。 显示器：24寸或以上LCD显示器 UPS电池组：6KVA规格，至少保证断电待机1小时。 |
|  | 3.消耗品 | 雾化器1个； 矩管1个； 中心管1个； 进样泵管1套； 采样锥及截取锥各1个； 泵油 1瓶。 |

- 其他要求

- 代理商需取的代理授权。

- 签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。

- 到货前，中标人应为用户2-3名人员提供培训机会。

- 到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。

4.现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护、方法开发和优化等。