近红外光谱仪及附属设备技术参数

| 主设备型号 | 布鲁克MPA II 型傅立叶变换近红外红外光谱仪（固体样品检测） |  |
| --- | --- | --- |
| 设备主要参数 | 分辨率 | 2cm-1 （0.3nm 在 1,250nm） |
|  | 谱区范围 | 12,800-4,000cm-1(780-2,500nm) |
|  | 波数精度 | 优于 0.04 cm-1 |
|  | 波数准确度 | 优于 0.1 cm-1 |
|  | 透光率精度 | 优于 0.1%T |
|  | 检测单元 | MPAII-R 扩展模块 - integrating sphere with horizontal sample position and large analysis area for inhomogeneous and granulated samples, diameter of the analysis area: 12mm 积分球漫反射检测通道，检测区域直径为 12mm - TE-cooled InGaAs detector 配备高灵敏度 TE 冷却的 InGaAs 检测器 - internal, automatically positioned gold coated reference for background measurements -内部自动定位镀金基准，用于背景测量 - mount for vials with 22mm outer diameter (IN101C-22) -外径为 22mm 的小瓶安装架（101c-22） - supply of vials with flat bottom (IN440-001) (factory installation only) -提供平底小瓶（IN440-001） |
|  | 性能 | Performance 性能： Resolution: 2cm-1 （0.3nm at 1,250nm） 分辨率： 2cm-1 （0.3nm 在 1,250nm 处） Spectral Range: 12,800-4,000cm-1(780-2,500nm) 谱区范围： 12,800-4,000cm-1(780-2,500nm) Wavenumber reproducibility: Better than 0.04cm-1 波数精度： 优于 0.04 cm-1 Wavenumber accuracy: 波数准确度： Photometric accuracy: 透光率精度： Better than 0.1 cm-1 优于 0.1 cm-1 Better than 0.1 % T 优于 0.1%T Optical system 光学系统： Design: Compact, sealed and desiccated optics housing, integrated validation features (PQ) 设计：紧凑设计、密封干燥的光学台，内置系统校验（PQ）。 IR-source: A new and specially designed source technology will be available with MPA II. The average lifetime of this source will be >2 years.. IR 光源：新设计 NIR 光源，平均寿命大于 2 年。 Interferometer: Proprietary highly stable and vibration insensitive interferometer system ("Rock-solid") with mechanical, permanently aligned. 干涉仪：专利产品(Rock-solid)干涉仪，高稳定性，抗振动，永远准直。 Beamsplitter: Quartz substrate with proprietary coating,. 分束器：多层覆盖, 石英分束器。 Detector: High sensitivity InGaAs detector, thermoelectrically cooled 检测器：半导体冷却的高灵敏度 InGaAs 检测器。 Scanner: Mechanical, frictionless bearing (no compressed air required), 3 selectable mirror velocities, Scan rated: 5 spectra/ sec at 8 cm-1 resolution. 扫描仪：机械、无摩擦轴承（不需压缩空气），3 种动镜速率，扫描速度：8cm-1 光谱 分辨率下，5 张光谱/秒。 Validation: IVU-internal validation unit 验证：内置式仪器自我验证系统。 Electronics 电子线路： Automation: Microprocessor controlled optical bench, digital speed control, automatic gain selection, advanced system check, power saving mode. Option: Remote control of beam exit port (e.g. for fiber optic coupling), TTL ports; automatic sample changer. 自动化：微处理器控制光学台，数字化动镜控制，自动增益选择，动态分辨率增强， 高级的系统诊断，电源存储模式。可选：外接光路远程控制（如光纤探头接口），TTL 控制接口；自动样品转换器等。 A/D converter: 24 bit. 模/数转换器：24 位。 Spectrometer Power: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 100W 仪器电源：100-240 VAC, 50-60 Hz, 100W CONFIDENTIAL Computer Interface: Ethernet connection 仪器与计算机通讯：以太网卡联结 |
|  | 分析软件 | OPUS/QUANT软件，用于全光谱多元分析的定量分析软件包，具有模型建立、提供多 种光谱预处理方法和验证选择。同时具有自动优化建立模型的强大功能 |
| 附属设备 | 电脑DELL i5/8G/500G DVDRW/2G独显 Windows 10 专业版 中文/64位 要求必须安装正版系统 |  |
| 配件 | 配置适用于漫反射分析的样品旋转台，进行漫反射测量需要以下附件： - IN312-P (sample cup, polymer, 97mm diameter), or - IN312-S (sample cup, aluminum, 97mm diameter), or 低羟基石英样品杯，铝制杯体，直径为97mm,高90mm*1 - IN312-SH (sample cup, aluminum, 97mm diameter), or 低羟基石英样品杯，铝制杯体，直径为97mm,高45mm*2 - IN312-A (adapter for beakers) - IN312-B (adapter for glass (Schott) or plastic petri dishes) |  |
| 其他要求 | - 1、签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。 - 2、到货前，中标人应为用户1-2名人员提供培训机会。 - 3、到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。 4、现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护、方法开发和优化等。 |  |
| 设备安装地点 | 山西省祁县六曲香 |  |

近红外光谱仪及附属设备技术参数

| 主设备型号 | 布鲁克MPA II 型傅立叶变换近红外红外光谱仪（液体样品检测） |  |
| --- | --- | --- |
| 设备主要参数 | 分辨率 | 2cm-1 （0.3nm 在 1,250nm） |
|  | 谱区范围 | 12,800-4,000cm-1(780-2,500nm) |
|  | 波数精度 | 优于 0.04 cm-1 |
|  | 波数准确度 | 优于 0.1 cm-1 |
|  | 透光率精度 | 优于 0.1%T |
|  | 检测单元 | 配备样品槽(用于8mm 直径的小管子)用于液体透射分析，样品槽可加热样品至 120℃。 |
|  | 性能 | Performance 性能： Resolution: 2cm-1 （0.3nm at 1,250nm） 分辨率： 2cm-1 （0.3nm 在 1,250nm 处） Spectral Range: 12,800-4,000cm-1(780-2,500nm) 谱区范围： 12,800-4,000cm-1(780-2,500nm) Wavenumber reproducibility: Better than 0.04cm-1 波数精度： 优于 0.04 cm-1 Wavenumber accuracy: 波数准确度： Photometric accuracy: 透光率精度： Better than 0.1 cm-1 优于 0.1 cm-1 Better than 0.1 % T 优于 0.1%T Optical system 光学系统： Design: Compact, sealed and desiccated optics housing, integrated validation features (PQ) 设计：紧凑设计、密封干燥的光学台，内置系统校验（PQ）。 IR-source: A new and specially designed source technology will be available with MPA II. The average lifetime of this source will be >2 years.. IR 光源：新设计 NIR 光源，平均寿命大于 2 年。 Interferometer: Proprietary highly stable and vibration insensitive interferometer system ("Rock-solid") with mechanical, permanently aligned. 干涉仪：专利产品(Rock-solid)干涉仪，高稳定性，抗振动，永远准直。 Beamsplitter: Quartz substrate with proprietary coating,. 分束器：多层覆盖, 石英分束器。 Detector: High sensitivity InGaAs detector, thermoelectrically cooled 检测器：半导体冷却的高灵敏度 InGaAs 检测器。 Scanner: Mechanical, frictionless bearing (no compressed air required), 3 selectable mirror velocities, Scan rated: 5 spectra/ sec at 8 cm-1 resolution. 扫描仪：机械、无摩擦轴承（不需压缩空气），3 种动镜速率，扫描速度：8cm-1 光谱 分辨率下，5 张光谱/秒。 Validation: IVU-internal validation unit 验证：内置式仪器自我验证系统。 Electronics 电子线路： Automation: Microprocessor controlled optical bench, digital speed control, automatic gain selection, advanced system check, power saving mode. Option: Remote control of beam exit port (e.g. for fiber optic coupling), TTL ports; automatic sample changer. 自动化：微处理器控制光学台，数字化动镜控制，自动增益选择，动态分辨率增强， 高级的系统诊断，电源存储模式。可选：外接光路远程控制（如光纤探头接口），TTL 控制接口；自动样品转换器等。 A/D converter: 24 bit. 模/数转换器：24 位。 Spectrometer Power: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 100W 仪器电源：100-240 VAC, 50-60 Hz, 100W |
|  | 分析软件 | OPUS/QUANT软件，用于全光谱多元分析的定量分析软件包，具有模型建立、提供多 种光谱预处理方法和验证选择。同时具有自动优化建立模型的强大功能 |
| 配件 | 矩形比色皿，光程1mm ，一套4只（IN420-01）矩形比色皿插槽，光程1mm（IN601CR1） |  |
| 附属设备 | 电脑（戴尔）i5/8G/500G DVDRW/2G独显 Windows 10 专业版 中文/64位 要求必须安装正版系统 |  |
| 其他要求 | - 1、签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。 - 2、到货前，中标人应为用户1-2名人员提供培训机会。 - 3、到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。 4、现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护、方法开发和优化等。 |  |
| 设备安装地点 | 山西省祁县六曲香 |  |